## Slide 1: Dosimetrie van patiënten en medewerkers
Hilde Bosmans
UZ Leuven, dienst radiologie

## Slide 2: Disclaimer
H Bosmans is co-founder van Qaelum NV, een spin-off van de KU Leuven; KUL is ook aandeelhouder in het bedrijf.
De voorbeelden van dosismonitoring die zullen getoond worden gebruiken het systeem TQM zoals geïnstalleerd op de dienst radiologie van het UZ Leuven.

## Slide 3: Patiëntendosimetrie: factoren die de dosis bepalen en optimalisatie
Introductie
Factoren
Optimalisatie

## Slide 4: I. Introductie

## Slide 5
X-stralen worden geabsorbeerd,
Of verstrooid (gedeeltelijke absorptie)
Of gaan door tot de detector

## Slide 6
Dosis = geabsorbeerde energie/massa-eenheid (J/kg of Gy)
De dosis wordt gedefinieerd in een punt (fysica),
of voor organen: geabsorbeerde energie in orgaan / massa van orgaan

## Slide 7: Vb: huiddosis
= vanaf een zekere dosis treden gekende (deterministische) effecten op

## Slide 8: De ‘effectieve’ dosis
= alle orgaan dosissen vermenigvuldigd met een (wegings)coëfficiënt,
en opgeteld
Wordt uitgedrukt in mSv.
Leert ons wat de kans is op een stralingsgeïnduceerde kanker

## Slide 9: Wetgevend kader en limieten in mSv
 | Personeel | Publiek | De patient | Screening
Lichaam | 20 mSv | 1 mSv | - | Justificatie !
Ooglens | 150 mSv | 15 mSv | - | Justificatie !
Extremiteiten | 500 mSv | - | - | Justificatie !
Huid | 500 mSv | 50 mSv | - | Justificatie !

## Slide 10: Soorten dosissen
Dosis
ter hoogte
van de detector
Orgaan dosissen /
effectieve dosis
Exposie
(buis)
Dose – area - product
‘DAP’

## Slide 11
Orgaan dosissen /
effectieve dose
Soorten dosissen

## Slide 12: En voor CT: hetzelfde liedje

## Slide 13
Ter hoogte van de detector: die moet voldoende bestraald worden om een diagnostisch beeld te kunnen maken
Afgeregeld door de meetcel (of voorgeprogrammeerde manuele exposie)
Meten van de dosis
Gewoonlijk ter hoogte van de buis (DAP voor RX en CTDI of DLP voor CT)
Van DAP en CTDI of DLP -> patiëntendosis (met conversie coëfficiënten)
Afregeling van de dosis

## Slide 14: II. Factoren die de dosis bepalen en de onmiddellijke consequentie op de dosis

## Slide 15: Opname techniek (richtingen)
Waar X-stralen de patiënt binnentreden ontstaan de meeste interacties -> ‘area at risk’
Onderzoek of u de voordeligste projectierichting gebruikt
Bv: AP versus PA ?

## Slide 16: Opname techniek
RX onderzoeken moeten zoveel mogelijk zonder fluoroscopie ter positionering: ‘blind’ werken.
De praktijk is vandaag anders:
Bron: eindwerk van Berdynn Pirlotte en Joran Geyssens, 2014

## Slide 17
Gebruik van loodlapjes
enkel zinvol in het primaire veld (‘groen’), anders onzin (‘rood’)
soms tussen lichaamsdelen om strooistralen tegen te houden

## Slide 18
De detector zo dicht mogelijk bij de patiënt
Dit vraagt actieve radioprotectie !

## Slide 19
Beperk het bestraalde volume
Actief collimeren
Correct voorprogrammeren

## Slide 20
Kinderen -> met protocols voor kinderen

## Slide 22
Kinderen met protocols voor kinderen

## Slide 23: Exposie settings (spectrum en intensiteit)
Lage kV: hoog kontrast;
Lage mAs: ruisig beeld;
Bij gelijke mAs, is lage kV = lage dosis
Bij hoge kV kan de mAs soms erg laag gezet worden (lage dosis)
-> compromis !
-> bij digitale RX kan men vrij ‘zoeken’ (bij film radiografie kan dat niet)

## Slide 24: Nog meer dosisbepalende factoren bij de patiënt
Goede indicaties en elk beeld nodig (‘gerechtvaardigd’) voor de patiënt
Lage dosis optie aangeschakeld
Goede opleiding, weinig retakes
Goed werkend en goed afgeregeld toestel (controle/optimalisatie door medische fysica)
Goed gebruik van het toestel en ergonomische zaal
Indien dosisreductie ter beschikking: eerst verifiëren, dan gebruiken
Dosisverificaties, studies, … interactie met medische fysica

## Slide 25: Factoren die de dosis bepalen in CT
Scan volume
Protocols volgen (geen retakes) (cave voor kinderen)
kV en mAs: the same old story
  Lage kV: hoog kontrast;
  Lage mAs: ruisig beeld;
  Bij gelijke mAs, is lage kV = lage dosis
  Bij hoge kV kan de mAs soms erg laag ingesteld worden
  -> compromis !
  -> bij CT kan men vrij ‘zoeken’ (bij film radiografie kan dat niet)
Geen loodlapjes
Beperk het scout beeld

## Slide 26
is het aanpassen van de mA aan de densiteit van de patiënt:
Indien geverifieerd… doen!
(armen boven het hoofd)
Thanks Xochitl
& Federica
Buis stroom modulatie (mA modulatie)

## Slide 27
Verbeterde reconstructie
Bv iteratieve reconstructie
Bv microdose CT, …
-> Enkel indien goed bevonden door u, doen !
-> Applicatie specifieke verificatie

## Slide 28
Bv: bestraling van de borst beperken
Bv: bij het CT geleid prikken: arts beschermen.
-> Indien geverifieerd en goed bevonden: doen !
Orgaan specifieke modulatie

## Slide 29
Extreem belangrijk!
Ziehier het probleem (op sommige scanners):
Dit toont een reusachtige patiënt
in de scout view : mA zzz hoog
OK
Huid dosis
Centrage in de scanner

## Slide 30: Dosisreductie bij de patiënt (extra regels) (CT)
Goede indicaties en elk beeld nodig (‘gerechtvaardigd’) voor de patiënt
Lage dosis optie aangeschakeld
Goede opleiding, weinig retakes
Goed werkend en goed afgeregeld toestel (controle/optimalisatie door medische fysica)
Goed gebruik van het toestel en ergonomische zaal
Indien dosisreductie ter beschikking: eerst verifiëren, dan gebruiken
Dosisverificaties, studies, … interactie met medische fysica

## Slide 31: III. Optimalisatie

## Slide 32: III. Optimalisatie
Diagnostische reference levels (DRLs)
Dose monitoring
(Gedetailleerde studies)
Actie

## Slide 33
1. Diagnostische Referentie Niveaus, ‘DRLs’

## Slide 34
De 75-percentiel van de gemiddelde DAP waarden gemeten in een groot aantal centra bij een klassiek soort onderzoek en ‘gewone’ patiënten
België: 3 jaarlijkse acties voor klassieke RX onderzoeken, jaarlijks voor CT
Als deze niveaus systematisch overschreden worden, dan moet onderzocht worden waarom
Diagnostische Referentie Niveaus, ‘DRLs’

## Slide 35
Diagnostische Referentie Niveaus, ‘DRLs’

## Slide 36
Diagnostische Referentie Niveaus, ‘DRLs’

## Slide 37: Dosis monitoring en vergelijken met DRL
Zet aan tot optimalisatie studies !

## Slide 38: Voorbeeld Gebruik van DRLs
Voorbeeld 2

## Slide 39: 2. Dose monitoring
Voorbeeld: online dosis dash boarding
+ alarmen

## Slide 40: 2. Dose monitoring bij ‘klassieke’ optimalisatie
Nieuw toestel (EOS) met graduele aanpassing van de dosis, gemonitored op afstand

## Slide 41: 2. Dose monitoring bij ‘klassieke’ optimalisatie
Besluit om de ‘microdose’ option ook voor 12 – 15jarigen te gebruiken,
Gemonitored van op afstand

## Slide 42: 2. Dose monitoring bij ‘klassieke’ optimalisatie
Instructie om waar mogelijk slechts 1
opname te maken
Besluit om enkel 2 opnamen te maken als 3D info nodig is

## Slide 43: 3. Gedetailleerde optimalisatiestudie
Voorbeeld: dosis setting in de mammografie
De automatische exposie controler is zo afgeregeld dat de signaal ruis verhouding niet constant is voor alle dikten aan simulatie materiaal. De detector dosis is wel constant.
Is dit OK, of moet dit geoptimaliseerd worden?

## Slide 44: 3. Gedetailleerde optimalisatiestudie
Stap 1: 2 verschillende settings berekenen, die signaal-ruis constant maken
Stap 2: data acquisitie met deze nieuwe setting

## Slide 45: 3. Gedetailleerde optimalisatiestudie
Stap 3: (virtuele) letsels simuleren in de 2 sets van beelden, voor en na optimalisatie
Raw image
Physically corrected templates
Processed image
FROC reading experiment
START
detectability measure
3D models

## Slide 46: 3. Gedetailleerde optimalisatiestudie
Default AEC mode
Modified AEC mode
Voorbeeld

## Slide 47: 3. Gedetailleerde optimalisatiestudie
Stap 4: observer experiments en FROC analyse

## Slide 48: 3. Gedetailleerde optimalisatiestudie
Stap 5: conclusie:
Dosis reductie enkel als het
diagnostisch geen verschil maakt

## Slide 49: 4. Acties
Met gegevens over de dosis
(DRLs, dose monitoring, opmerkingen van medische fysica)
weten we waar we moeten beginnen !
Vele acties zijn makkelijk, mits gegevens ter beschikking.

## Slide 50: 4. Acties
Voorbeeld actie

## Slide 51: Hoge dosisprocedures bij patiënten en personeel: monitoring en actiepunten
Introductie: deterministische effecten
Peak skin dose
Skin dose mapping
Optimaal werken

## Slide 52: I. Introductie

## Slide 53: Er zijn geen limieten voor patiënten !
Als een onderzoek moet herhaald worden, doe het
Als de dosis van de patiënt > 20mSv/j, don’t worry !
Als de patiënt obees is, geef hem dan aub meer dosis !

## Slide 54: Is er dan geen enkele patiëntendosis te hoog?
Elke dosis die niets bijbrengt aan diagnose of behandeling is te veel
Retakes
  Door technische redenen, omdat de ploeg niet goed werd opgeleid
  Omdat beeldne verloren gingen
  Om het mooiste beeld te maken
Beelden met slechte apparatuur opgenomen
  bv: CT abdomen met een sequentiële CT scanner
….

## Slide 55: Deterministische effecten thv de huid

## Slide 56: Deterministische effecten thv ooglens
(2) The Commission has now reviewed recent epidemiological evidence suggesting that there are some tissue reaction effects, particularly those with very late manifestation, where threshold doses are or might be lower than previously considered. For the lens of the eye, the threshold in absorbed dose is now considered to be 0.5 Gy.
(3) For occupational exposure in planned exposure situations the Commission now recommends an equivalent dose limit for the lens of the eye of 20 mSv in a year, averaged over defined periods of 5 years, with no single year exceeding 50 mSv.

## Slide 57: Literatuurstudie van hoge dosissen ter hoogte van de ogen
AJNR Am J Neuroradiol. 2015 Nov 5. Radiation Doses in Patient Eye Lenses during Interventional Neuroradiology Procedures.
Sánchez RM1, Vañó E2, Fernández JM2, Rosati S2, López-Ibor L2.
A relevant fraction of patients undergping neuro-embolisatios received eye doses exceeding the threshold of 500 mGy. A careful optimization of the procedures and follow-up of these patients to evaluate potential lens opacities should be considered.

## Slide 58: Gevallen van hoge dosis ter hoogte van de huid

## Slide 59: De realiteit in de USA:
34 cases of 1105 interventional RX prcedures
Source: Implementing low dose principles with fluoroscopy guided interventional procedures. W. Pavlicek et al, Mayo Clinics, Rochester, RSNA 2013

## Slide 60: Een verhoogd risico op deterministische effecten indien:
  Complexe procedures (met herhaald inzoomen volgens altijd dezelfde richting)
  Gewicht van de patiënt > 150 Kg
  Zeer schuine invalshoeken van RX bundel (door een grote lichaamsdiameter)
  Multipele bestraalde huid
      Interventionele procedures
      Radiotherapie
      (Geplande radiotherapie)

## Slide 61: Peak skin dose & NRCP 168 richtlijnen

## Slide 62: Substantial Radiation Dose Levels (SRDL)

## Slide 63: Opvolging van de patient (NCRP168)
Patient dose data shall be recorded in the patient’s medical record at the conclusion of each procedure.
If a substantial radiation dose level (SRDL) is exceeded while performing an FGI procedure, the interventionalist shall place a note in the medical record, immediately after completing the procedure, that justifies the radiation dose level used.

## Slide 64: Opvolging van de patient (NCRP168)
If an SRDL is exceeded, the patient and any care givers should be informed, prior to discharge, about possible deterministic effects and recommended follow-up.
COLUMBIA (S. Balter, fysicus) @ 5 Gy patients are told to have their back checked by a family member about one month after procedure and call us if a red area “the size of a hand” is seen.

## Slide 65: Opvolging van de patient (NCRP168)
Follow-up shall remain the responsibility of the interventionalist for at least 1 y after a procedure.
Follow-up may be performed by another healthcare provider who remains in contact with the interventionalist.
All relevant signs and symptoms should be regarded as radiogenic unless an alternative diagnosis is established.
-> COLUMBIA @ 7 Gy we call patient

## Slide 67: II. De peak skin dose

## Slide 68: Streefdoel betreffende patiëntendosis (angio/cardio)
Courtesy:
AAPM,
Task group 246
Fluoroscopy time

## Slide 69: Streefdoel betreffende patientendosis (angio/cardio)
Real time patiëntspecifieke
huiddosis (tijdens de procedures) met tijdig ‘alarm’
Na de procedure, berekenen op passend
model wat de piekhuiddosis kan geweest zijn
Weergave van geabsorbeerde dosis op een relevante plaats (antropomorf model)
Een kaart van de dosisverdeling
op bepaalde afstand van de buis
Gecumuleerde DAP, gecorrigeerd
voor aantal incidenties, tafel, etc..
Gecumuleerde DAP of dosis in referentiepunt
Fluoroscopie tijd

## Slide 70: Meten van de patiëntendosis
TLD : thermoluminescente dosimetrie
Uitlezing van TLDs achteraf: extreme tijdrovend en tijdsgap !
Voorbeeld uit het TRIR project

## Slide 71: Voor praktisch gebruik (in lijn met NCRP 168)
Establishment of trigger levels to steer the follow-up of radiation effects in patients undergoing fluoroscopically-guided interventional procedures in Belgium.
Struelens L, Bacher K, Bosmans H, Bleeser F, Hoornaert MT, Malchair F, Balter S.
Phys Med. 2014 Dec;30(8):934-40

## Slide 72: Situatie in Gasthuisberg 2014-2016 (2y)
Courtesy X. Hoste (eindwerk)
45 patienten > 3Gy huiddosis
(zaal 9 niet inbegrepen)

## Slide 73: Huiddosis
Fluoroscopie tijd
En van alles wat we eerder hebben opgelijst
-> onvoldoende
Toestel berekent dosis op vaste afstand van de buis, op de vermoedelijke plaats van de huid
-> houdt geen rekening met multipele bestralingsrichtingen

## Slide 74: Huiddosis
Digitale beelden hebben bruikbare info in hun header
-> laten interpreteren door software
‘skin dose mapping’

## Slide 75: III. Skin dose mapping

## Slide 76: voorbeeld
Startend van verschillende gegevens in de DICOM header van het beeld, tekent TQM de huiddosis en schat TQM de peak skin dosis
  Opname richting, kV, mA, DAP, Cu filter, ….

## Slide 77: Peak skin dosis en verdere analyse:
Aandeel van fluoroscopie versus ciné
Peak skin dose en ‘dosis in ref pt’ gaan hand in hand bij statische buis.

## Slide 78: Voorbeeld
Casus 2
Notes: Included Peak Skin Dose Monitoring calculation on a unique way. (if RDSR is available). A detailed skin dose map is shown
No Air Karma
Example Acc. 789
Peak Skin Dose is a module applied for the interventional radiology devices and estimates the maximum skin dose that is delivered during a procedure. The Peak Skin Dose tab is found in the Study details page.
The value of PSD (in Gy) can be seen in Overview by clicking the Show study details button.
Peak skin dose map:
The surface of the reference patient is represented in pixels of 1 cm2. The x-axis is the transverse perimeter of the patient, while the y-axis corresponds to the length of the trunk (head-feet direction). The map represents the dose distribution on the surface of the patient, as if the surface is unfolded at the right part of the patient. To distinguish between back and front side of the patient, the front side is represented by grey pixels. The user must keep in mind that for the PSD calculations, the patient is considered supine and head first. For other types of positioning, the map must be interpreted accordingly. The pixels that have been irradiated are represented by a color corresponding to the dose delivered there. The color-dose correspondence is seen in the legend.
In interventional, fluoroscopy has higher dose than stationary acquisition
Angular dependency analysis
The graph indicates the primary and secondary angles that were used in the procedure. The colors show the frequency that each angle is used, with dark red being the most frequent. The signs of the angles are defined as in DICOM standards. The grey-colored pixels indicate the primary angles for which the tube is above the table
Although the Cumulative Dose at RP is increasing, the Maximum Skin Dose is stabilizing thanks to the use of changing tube angles.

## Slide 79: Voorbeeld
Casus 3
Notes: Included Peak Skin Dose Monitoring calculation on a unique way. (if RDSR is available). A detailed skin dose map is shown
No Air Karma
Example Acc. 789
Peak Skin Dose is a module applied for the interventional radiology devices and estimates the maximum skin dose that is delivered during a procedure. The Peak Skin Dose tab is found in the Study details page.
The value of PSD (in Gy) can be seen in Overview by clicking the Show study details button.
Peak skin dose map:
The surface of the reference patient is represented in pixels of 1 cm2. The x-axis is the transverse perimeter of the patient, while the y-axis corresponds to the length of the trunk (head-feet direction). The map represents the dose distribution on the surface of the patient, as if the surface is unfolded at the right part of the patient. To distinguish between back and front side of the patient, the front side is represented by grey pixels. The user must keep in mind that for the PSD calculations, the patient is considered supine and head first. For other types of positioning, the map must be interpreted accordingly. The pixels that have been irradiated are represented by a color corresponding to the dose delivered there. The color-dose correspondence is seen in the legend.
In interventional, fluoroscopy has higher dose than stationary acquisition
Angular dependency analysis
The graph indicates the primary and secondary angles that were used in the procedure. The colors show the frequency that each angle is used, with dark red being the most frequent. The signs of the angles are defined as in DICOM standards. The grey-colored pixels indicate the primary angles for which the tube is above the table
Although the Cumulative Dose at RP is increasing, the Maximum Skin Dose is stabilizing thanks to the use of changing tube angles.

## Slide 80: Vergelijk het effect van 1 projectierichting versus meerdere

## Slide 81: Vergelijk het effect van 1 projectierichting versus meerdere

## Slide 82: IV. Enkele extra regels van goede praktijk

## Slide 83
Gebruik het laagst mogelijke dosisniveau

## Slide 84: Correct inschatten van de strooistraling
Check iso-dosis kurven en kies de juiste positie
SENTINEL: Interventional Radiology and Cardiology Course: Occupation radiation protection

## Slide 85
SENTINEL: Interventional Radiology and Cardiology Course: Occupation radiation protection
Correct
inschatten
bij angulatie

## Slide 86: Extraatjes bij fluoroscopie & ciné
Ken uw toestel ! Kies de juiste programma’s ! Gebruik proceduremappen
Gebruik verschillende opname richtingen
Gebruik gepulste scopie
Gebruik Cu filters: dit beschermt de huid en de ooglens van de patiënt
Vermijd uitvergroten, maar collimeer
Plaats de detector tegen de patiënt
3D acquisities kunnen totale dosis verminderen

## Slide 87: Optimaliseer…. raadgevingen van de Multispeciality Occupational Health Group :

## Slide 88: Bedankt
het Leuven Universitair Centrum voor Medische Fysica in de Radiologie (LUCMFR)
  Alle medewerkers en (PhD) studenten
de dienst Radiologie van UZ Gasthuisberg
de dienst Fysische Controle van UZ Gasthuisberg (N. Bergans)
Qaelum NV, voor TQM (J Jacobs)
Project teams:
  DIMOND3 (coord. K. Faulkner)
  SENTINEL (coord. K. Faulkner
  1ste Belgische MultiCenter studie over hoge dosis onderzoeken
  TRIR (coord. L Struelens)
S. Balter, Columbia University Medical Center, New York,
W. Pavlicek, The Mayo Clinic Phoenix, Arizona